ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์

( Dental Master Unit )

# 1.   ความต้องการ	ยูนิตทำฟัน มีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนด

# วัตถุประสงค์ในการใช้งาน   เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม

# คุณสมบัติทั่วไป

# 3.1    ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง  ระบบเครื่องกรอฟัน  ระบบควบคุม  ระบบดูดน้ำลาย  ระบบน้ำบ้วนปาก  และเก้าอี้คนไข้

# 3.2    ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ำ   สำหรับเครื่องขูดหินปูน   พร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ำ และมีหัวต่อแบบ

# Non – Return   Valve   สำหรับเสียบท่อน้ำได้

# 3.3    มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ มีต้นกำเนิดแสงเป็น Fluorescent หรือ LED ในตำแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน

# 3.4    ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์  50 เฮิรตซ์  และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน  50 โวลต์

# ใช้กับระบบทำงานภายในยูนิตทั้งหมด  ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์

# คุณสมบัติทางเทคนิค

# 4.1  ระบบให้แสงสว่าง

# 4.1.1  แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน

# 4.1.2  ให้ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัส  ไม่ต่ำกว่า 13,000 ลักซ์  และไม่เกิน 28,000 ลักซ์

# 4.1.3  ระยะโฟกัสที่จุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  50 ซม.

# 4.1.4  Color  Temperature  อยู่ระหว่าง 3,600 – 6,500 ๐K

# 4.1.5  สามารถปรับระดับความเข้มของแสงได้อย่างน้อย  2 ระดับ  ปิด – เปิด ด้วยระบบ Sensor และ

# Manual

# 4.1.6  Flexible   Arm  สำหรับยึดโคมไฟ

# 4.1.6.1  ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม หรือโลหะเคลือบสารป้องกันสนิม

# 4.1.6.2  สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวราบ สามารถทำมุมเอียงได้

4.2  ระบบเครื่องกรอฟัน

4.2.1  เครื่องกำเนิดอากาศอัด (Air Compressor)  มีคุณลักษณะดังนี้

4.2.1.1   เครื่องกำเนิดอากาศอัดเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

4.2.1.2   กำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า  1.5   แรงม้า

4.2.1.3   จำนวนรอบการหมุนมอเตอร์ ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที

4.2.1.4   สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่  5 Bar  ได้ไม่น้อยกว่า 80 ลิตร ต่อนาที

4.2.1.5   มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด  เมื่อเกิดภาวะผิดปกติจากอุณหภูมิมอเตอร์สูงเกิน

4.2.1.6   ถังเก็บอากาศ  มีคุณลักษณะดังนี้

(1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสำหรับงานทันตกรรมโดยตรง

(2) อัดภายในเคลือบกันสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 80 ลิตร พร้อม Safety Valve

(3) มาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัด ที่เก็บอยู่ในถัง

(4) มีวาล์วเปิดปล่อยอากาศและน้ำติดตั้งใช้งานได้อย่างสะดวก

4.2.1.7  มีสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมการทำงานของมอเตอร์   ให้แรงดันอากาศอัดในถังอยู่ในพิกัด

โดยช่วง  Cut – In  มีแรงดันอากาศอัดไม่ต่ำกว่า  5 Bar

4.2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องติดตั้งในห้องติดตั้งยูนิตทำฟัน  โดยชุดปรับปรุงคุณภาพ

อากาศอัด ต้องมีองค์ประกอบและการติดตั้งเรียงลำดับ  ก่อนเข้ายูนิตทำฟัน  ดังนี้

(1)  ขจัดน้ำที่เกิดจากการควบคุมแน่นภายในอากาศอัดด้วย

Water  Separator ชนิด Auto Drained  ที่มี Differential Pressure Indicator จำนวน  1 ตัว

(2)  กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน  5 ไมครอน ด้วย

Air  Filter พร้อม Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า  จำนวน  1 ตัว

(3)  กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน  1 ไมครอนด้วย Mist  Separator  ที่มี

Differential  Pressure  Indicator พร้อม  Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

เทียบเท่า  จำนวน  1 ตัว

(4)  อุปกรณ์กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน  0.1 ไมครอนด้วยMist  Separator

ที่มี  Differential  Pressure  Indicatorพร้อม Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

เทียบเท่า  จำนวน 1 ตัว

(5) 	ลดแรงดันของอากาศให้เป็น 5 Bar  ด้วย Air Regulatorพร้อมมาตรวัดแรงดัน จำนวน 1 ตัว

4.2.1.9 ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดที่มิได้เป็นไปตามข้อ 4.2.1.8 จะต้องมี

คุณภาพอากาศอัดอย่างต่ำตาม Quality Air Class ที่ 1.6.1 ของ ISO 8573 (Dirt Particle

size = 0.1 ไมครอน Water Pressure Dew Point = 10o C Oil = 0.01 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์

เมตร) โดยมีเอกสารรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตชุดปรับปรุงคุณภาพลมอากาศ

4.2.2  ด้ามกรอ ประกอบด้วย

4.2.2.1   ด้ามกรอเร็ว  (Airotor)  จำนวน  2 ด้ามกรอ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

(1) ด้ามกรอเร็ว 2 ด้ามกรอ เป็นชนิด Ceramic Ball Bearing มีคุณสมบัติป้องกัน

การไหลย้อนกลับของน้ำและลมขณะหยุดใช้งาน มีรูน้ำออกไม่น้อยกว่า 3 รู

เพื่อระบายความร้อนหัว Bur จากการกรอฟัน การหมุนมีความเร็วไม่น้อย

กว่า 300,000 รอบ/นาที ถอดใส่หัว Bur แบบ Push Button

(2)  ข้อต่อ  (Coupling)  จำนวน 2 อัน เป็นแบบ  Quick  Disconnecting

หมุนได้โดยรอบ  ด้านท้ายเป็นแบบ 4 Holes

(3)  สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 ๐C

4.2.2.2  ด้ามกรอช้า จำนวน 1 ด้ามกรอมีคุณลักษณะดังนี้

(1)  Micromotor  เป็น Air Micro motor  ด้านท้ายเป็นแบบ  4 Holes

(2)  สามารถต่อสเปรย์น้ำได้ และสามารถปรับความเร็วได้

(3)  มีด้ามต่อชนิดตรง  (Straight)  1 ด้ามต่อและ ชนิดหักมุม  (Contra – Angle)

2 ด้ามต่อ ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 40,000 รอบต่อนาที

(4)  สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง

135 ๐C

4.2.3  Triple  Syringe  มีคุณลักษณะดังนี้

(1)  สามารถเป่าน้ำหรือลม  หรือน้ำได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

(2)  สามารถเป่าน้ำและลมพร้อมกันได้

(3)  สามารถถอดปลายทิป ฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้

(4)  มีปลายทิปสำรอง จำนวน 1 ชุด

4.2.4  สายด้ามกรอ และ Triple  Syringe  ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิโคน รับประกันอย่างน้อย 5 ปี

4.2.5  ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอและ Triple Syringe มีคุณสมบัติดังนี้

4.2.5.1  เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ  ตัวภาชนะจะต้องไม่แตก

กระจายจนเป็นอันตรายแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง

4.2.5.2  เป็นภาชนะใส  ทนความดันไม่น้อยกว่า 3 Bar

4.2.5.3  มีความจุไม่น้อยกว่า  1  ลิตร

4.2.5.4  สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดได้สะดวก

4.2.5.5  มีระบบระบายลมทันที  ก่อนถอดเปลี่ยน

4.2.5.6  มีภาชนะสำรอง  2  ใบ

4.3   ระบบควบคุม

4.3.1  ระบบควบคุมการทำงานของด้ามกรอ

4.3.1.1  เป็นระบบควบคุมโดยไฟฟ้า ( Electric Solenoid Valve) โดยไม่ใช้ลมร่วมในการควบคุม

การทำงาน โดยแยกการควบคุมแต่ละด้ามกรอในการทำงานแบบอิสระ (ในกรณีด้ามหนึ่ง

ด้ามใดมีปัญหา อีก 2 ด้ามจะทำงานได้ปกติ ) มีระบบ  First  Priority

4.3.1.2  มีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเข้าด้ามกรอ

4.3.1.3  สามารถปรับปริมาณน้ำและแรงดันอากาศอัดของด้ามกรอในแต่ละชุดได้สะดวก

โดยผ่าน  Needle  Valve  และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใช้กับด้ามกรอ

4.3.1.4  การควบคุมปริมาณน้ำ และแรงดันอากาศอัด จะต้องไม่ใช้วิธีการบีบ หรือหักพับสายที่

เป็นทางเดินของน้ำและอากาศอัดในระบบ

      - สายที่เป็นทางเดินของน้ำ และอากาศอัดภายในระบบควบคุมต้องเป็นสายที่ทำจาก

Polyurethane  (PU)  และเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือ

ประเทศในทวีปยุโรป โดยมีการระบุ Polyurethane  หรือ PU และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของสายที่ตัวสาย รับประกันอย่างน้อย 5 ปี

      - มีที่วางหรือใส่ด้ามกรอ  สำหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่  สำหรับด้ามกรอช้า 1 ที่  และ

Triple  Syringe 1 ที่ และต้องมีที่วางสำรองอีก 1 ช่อง เป็นแบบ Fully Automatiควบคุม

การทำงานโดยใช้ Foot Switch

4.3.1.7   ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบ

และแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ (ทั้งนี้เมื่อปิดเครื่องแล้วสายของด้ามกรอจะต้อง

ไม่ลดระดับลงถูกพื้น)

      - มีที่วางเครื่องมือ ( Tray )  ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเซนติเมตร เป็นชุดเดียวกันกับ

ยูนิตทันตกรรมหลัก

4.3.2   สวิตช์เท้า สามารถ

4.3.2.1   สามารถควบคุมเก้าอี้คนไข้ ปรับระดับสูง – ต่ำ, ปรับระดับพนักพิงของเก้าอี้คนไข้

เข้า – ออก , Preset , Autoreturn และด้ามกรอฟันในชิ้นเดียวกัน ซึ่งสามารถเคลื่อน

ย้ายได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

4.3.2.2   สามารถควบคุมการทำงานของด้ามกรอ  ให้ใช้งานแบบไม่มีน้ำร่วม หรือใช้งานแบบมีน้ำ

ร่วมได้

4.3.2.3   สามารถเปิด – ปิด โคมไฟและสามารถควบคุมไฟส่องปากได้อย่างน้อย 2 ระดับ ในชิ้น

เดียวกับด้ามกรอ และชุดควบคุมเก้าอี้คนไข้  ผลิตมาทั้งชุดจากโรงงานเดียวกัน  โดยไม่มี

การดัดแปลง

4.4  ระบบดูดน้ำลาย  ( Saliva  Ejector  และ Volume  Suction )

4.4.1 ระบบดูดน้ำลายชนิด Motor Suction มีคุณลักษณะดังนี้

(1)  เป็น Motor  Suction  ที่ไม่ใช้น้ำร่วมในการทำให้เกิดแรงดูด

(2)  ระบบการ Drain แบบอัตโนมัติ

(3)  Bacterial  Filter  สามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้สะดวก และมีสำรอง 1 ชุด

(4)  ระบบ Motor Suction  จะต้องติดตั้งภายในตู้ครอบ

4.4.2  แรงดูดของ  High  Volume  Suction  มีค่าแรงดูดอยู่ไม่ต่ำกว่า  -80 mm.Hg  หรือเทียบเท่า

4.4.3  Saliva  Ejector  และ  High  Volume  Suction  สามารถทำงานพร้อมกันได้โดยแรงดูดไม่ตก  และ

การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ

4.4.4  มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง  และสามารถนำออกมาล้างและทำความสะอาดได้

4.4.5  ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้ในทุกกรณี

4.4.6  มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด  กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน

4.4.7  ลมที่ปล่อยออกจาก  Motor  Suction  ต้องผ่าน  Bacterial  Filter  โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพ

การดูดลดลง

4.4.8  Bacterial  Filter  สามารถถอดเปลี่ยน หรือทำความสะอาดได้สะดวก และมีสำรอง 1 ชุด

4.4.9  สายดูดสำหรับ  Saliva  Ejector  และ  High  Volume  Suction  ผนังด้านในทำด้วยซิลิโคน

หรือเคลือบซิลิโคนมีคุณสมบัติไม่หดตัว  หรือตีบตัว ขณะใช้งาน

4.4.10 ระบบ Motor Suction จะต้องติดตั้งภายในตู้ครอบ

4.5   ระบบน้ำบ้วนปาก

4.5.1  ส่วนโครงของชุดอ่างน้ำบ้วนปากควรทำด้วยไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำให้เกิดสนิม และ

ป้องกันไฟรั่ว

4.5.2  มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน้ำบ้วนปาก     สามารถถอดที่กรองมาล้างทำความสะอาดได้

4.5.3  มีระบบควบคุมการจ่ายน้ำลงถ้วยน้ำบ้วนปากและหยุดการจ่ายน้ำอัตโนมัติ ง่าย และสามารถเปิด – ปิด

แบบสัมผัสได้ด้วย โดยสวิตซ์ฝั่งทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์

4.5.4  อ่างน้ำบ้วนปากคนไข้ ผิวเรียบทำด้วยวัสดุที่คราบสกปรกไม่เกาะติด มีท่อน้ำปล่อยน้ำ

และมีที่กรองวัสดุอย่างหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้าง และทำความสะอาดได้

4.5.5  มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้ง ที่สามารถถอดมาล้าง และทำความสะอาดได้

4.5.6  มีที่ดักผง Amalgam ก่อนลงท่อน้ำที่สามารถ่ายผง Amalgam ทิ้งได้

4.5.7  มี  Triple  Syringe   1 ชุด พร้อมที่วาง (คุณสมบัติเดียวกับข้อ 4.2.3)

4.6  เก้าอี้คนไข้

4.6.1  สามารถปรับพนักเก้าอี้ให้เอน  นั่ง  หรือนอน  และสามารถปรับระดับความสูง – ต่ำ ของเก้าอี้ได้ด้วย

ระบบไฮโดรลิค หรือ Gear motor

4.6.2  Head  Rest  จะต้องมีที่รองรับ  Occipital  Prominance  ของศีรษะคนไข้  และสามารถปรับ สูง –

ต่ำ ได้ตามความต้องการ  ตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้

4.6.3  ระบบในการปรับแต่ง  Preset  และ  Autoreturn  (Zero  Position)  เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัว

มาก ตำแหน่งที่ตั้งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

            - 4.6.4  ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Auto return (Zero Position) จะต้องมีอย่างน้อย 3 จุด จาก 4 จุด

            - ดังนี้   บริเวณถาดวางเครื่องมือ  เก้าอี้คนไข้ บริเวณอ่างบ้วนปาก และสวิตซ์เท้าตัวเก้าอี้คนไข้ต้องมี

            - (Chair Lock System )

### อุปกรณ์ประกอบ

### 5.1 เก้าอี้ทันตแพทย์  จำนวน  1 ตัว

5.1.1  มีล้อเลื่อน และปรับความสูง – ต่ำได้  ด้วยระบบ  Pneumatic

5.1.2  มี  Lumbar  Support

5.1.3  เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตทำฟัน

5.2  เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน  1 ตัว

5.2.1  มีล้อเลื่อน และปรับความสูง – ต่ำได้  ด้วยระบบ  Pneumatic

5.2.2  มี  Lumbar  Support และที่พักเท้า

5.2.3  เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตทำฟัน

5.3  Automatic  Voltage  Stabilizer  จำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้

5.3.1  สามารถรับภาระโหลดได้ไม่น้อยกว่า  5 KVA   700 W หรือ ดีกว่า

5.3.2  สามารถรับแรงดันไฟฟ้า Input ได้ระหว่าง 180 Volts ถึง 250 Volts หรือดีกว่า

5.3.3  สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้า Output ได้ 220 Volts +/ - 5% หรือดีกว่า

6. ความต้องการเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน   เพื่อใช้ทำให้วัสดุอุดฟันแข็งตัว

คุณสมบัติโดยทั่วไป

- เป็นเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันใช้ในทางทันตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป

หรือประเทศไทย

- เป็นเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันแบบไร้สาย สามารถประจุไฟได้หลายครั้ง ประกอบด้วยตัวฐานเครื่องและด้ามจับ

- สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้งาน

- สามารถใช้ไฟโดยตรงจากหม้อแปลงไฟหรือในกรณีที่แบตเตอรี่อ่อนหรือประจุไฟไม่ทัน

- ใช้หลอดไฟแบบ LED กินไฟน้อย มีอายุยาวนานกว่า

- สามารถตั้งเวลาของการฉายได้ ง่ายและเที่ยงตรง

- เครื่องจะจำระยะเวลาที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ แม้ปิดเครื่อง

- มีปุ่มเริ่มการทำงานและหยุดการทำงานด้วยปุ่มเดียว

- มีแป้นวางด้ามฉายแสง สำหรับพักเครื่อง หรือประจุไฟเข้าแบตเตอรี่

- มีแท่งแก้วนำแสงพร้อมจุกบังแสง หมุนได้ 360 องศา

- เสียงเงียบขณะใช้งาน เพราะไม่ต้องใช้พัดลมระบายอากาศ

- มีน้ำหนักเบา คล่องมือ

- รับประกัน 1 ปี (ภายใต้การใช้งานปกติ)

ข้อมูลด้านเทคนิค

- หลอดกำเนิดแสงเป็นชนิด light Emitting Diode

- ความยาวคลื่นแสง (Wave Length) ในช่วง 450 – 470 นาโนเมตร และมีความเข้มแสงที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 800 mW/Cm2

- มีสัญญาณเตือนเมื่อเวลาการฉายแสงครบ 10 วินาที หรือ 20 วินาที หรือสามารถตั้งเวลาและมีสัญญาณเตือน

เมื่อเวลาของการฉายแสงครบ

- แท่งนำแสง สามารถดึงออกจากด้ามจับ เพื่อฆ่าเชื้อโรคโดยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อหรือแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อได้ตัวฐานเครื่อง

  - ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts 50 HZ

  - หรือเป็นแท่นชาร์จไฟ

- ด้ามจับ ประกอบด้วย

  - สวิตซ์ควบคุมการทำงาน

  - ชุดกำเนิดแสง พร้อมแท่งนำแสง

  - แบตเตอรี่

  - ระบบป้องกันความร้อนสูงเกิน

- แบตเตอรี่ชาร์จได้ และเมื่อประจุเต็มสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 20 นาที

- มีอุปกรณ์ทดสอบความเข้มแสง ชนิดประกอบติดตัวเครื่อง หรือชนิดแยกจากตัวเครื่อง

7.  ความต้องการ เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า (Ultrasonic scaler)

วัตถุประสงค์   เพื่อใช้ขูดหินปูนในคลินิกทันตกรรม

7.1 คุณลักษณะทั่วไป

7.1.1   ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volts 50 HZ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ทวีป

ยุโรปหรือ ประเทศไทย

    - สามารถต่อท่อน้ำจากยูนิตทำฟันโดยต่อน้ำ Coupling น้ำของยูนิตทำฟันและจากถังบรรจุน้ำ

    - มีตู้วางเครื่องขูดหินปูน ชนิดมีล้อเลื่อน ตัวตู้ทำด้วยไม้บุด้วยโฟไมก้ามีถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 แกลลอน ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมและติดตั้งมอเตอร์สำหรับส่งน้ำเข้าเครื่องขูดหินปูน ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 48 Volt

    - มีหัวขูดหินปูนให้อย่างน้อย 2 หัว อาจเป็นชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดตามความต้องการ

  - คุณลักษณะทางเทคนิค

    - Hand piece ของเครื่องขูดมี Transducer เป็นแบบ Electromagnetic หรือแบบ Piezoelectric crystal

    - มีความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า 25,000 รอบ / วินาที

    - สามารถปรับความแรงของการสั่นและปริมาณน้ำได้ตามความต้องการ

    - สามารถใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานได้โดย Hand piece และเครื่องไม่ร้อนผิดปกติในลักษณะการใช้งานปกติ

    - มีสวิทซ์เปิด – ปิด ที่ตัวเครื่อง

    - มีสวิทซ์เท้า ( Foot switch) ควบคุมการทำงานของ Hand piece

    - มี solenoid Valve ควบคุมการไหลของน้ำ

    - มี Filter กรองน้ำก่อนเข้า Solenoid Valve เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำในเครื่อง

    - มีหลอดไฟสีเป็นตัวแสดงให้เห็นในขณะเครื่องทำงาน

    - มีอุปกรณ์ที่วางหัวขูดหินปูนติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่อง

  - เงื่อนไขเฉพาะ

    - หนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนันสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

    - ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพทุกระบบอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบของครบและจะต้องมาตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องทุก 6 เดือน

    - ในระยะประกัน ถ้าเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้ได้ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

    - มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษามีคู่มือการตรวจซ่อมและวงจร อย่างละ 2 ชุด

- ความต้องการ เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  เพื่อใช้ในงานบริการทันตกรรมด้านการอุดฟัน

  - คุณสมบัติทั่วไป

    - ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป หรือประเทศไทย

    - ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรงไม่แตกง่าย

  - คุณสมบัติทางเทคนิค

    - เครื่องเดินเงียบ ใช้ระบบ Solid  State

    - ความเร็วของการสั่นสม่ำเสมอ

    - ความถี่ของการสั่นไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบ / นาที มีหน้าปัดบอกเวลาทำงานของเครื่องพร้อมที่ตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ

    - สามารถใช้ปั่นอมัลกั่มชนิดแคปซูลได้ทุกชนิด

    - มีสวิตซ์ เปิด – ปิด เครื่อง

    - มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย

  - มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัทผู้ผลิต

  - มีคุ่มือการใช้ และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย 1 ชุด

  - มีคู่มือการซ่อม และวงจร ของเครื่องอย่างละเอียด ( Technical / Service Manual )

  - มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

เงื่อนไขเฉพาะ

- ยูนิตทำฟันเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรปหรือประเทศไทย ต้องผลิตจากโรงงาน

เดียวกันทั้งชุด โดยโรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO13485  หรือได้ขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม

- มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต และมี Catalog ตัวจริงของบริษัทผู้ผลิตและโรงงานผู้ผลิตสำหรับ

รายการตามข้อ 4 โดย

2.1 ด้ามกรอเร็วและด้ามกรอช้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป  และมีหนังสือรับรอง

ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

  - 2.2 มอเตอร์ของระบบดูดน้ำลาย เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป  ผลิตจาก

  - โรงงานเดียวกันทั้งชุด และเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน พร้อมมีหนังสือ ยืนยันการ

  - นำเข้ามาแสดงในวันที่ยื่นเสนอผลิตภัณฑ์

  - 2.3 เครื่องกำเนิดอากาศอัด เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป  ผลิตจากโรงงานเดียวกัน

  - ทั้งชุด ยกเว้นกรณีมีฐานการผลิตที่นอกเหนือจากที่ระบุ โดยมีหลักฐานว่าเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันมาแสดง

  - และเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานพร้อมมีหนังสือยืนยันการนำเข้ามาแสดงในวันยื่น

  - เสนอผลิตภัณฑ์

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยตรงจาก

บริษัทผู้ผลิตยูนิตทันตกรรมมาแสดงและต้องดำเนินการติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผู้ซื้อกำหนด (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย )

##### 4.   เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญในการใช้ดังนี้

4.1 เมื่อดูมาตรวัดแสดงการทำงานของด้ามกรอ

4.1.1   เมื่อด้ามกรอทำงานติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า  15 นาที

- แรงดันอากาศอัดที่ด้ามกรอ ต้องคงที่ตลอดเวลา ตามค่าที่กำหนดจากเอกสารกำกับด้ามกรอ

4.1.2   ตลอดเวลา 30 นาที  ในช่วง  Cut – In  ที่เครื่องกำเนิดอากาศอัดทำงาน

-  แรงดันอากาศอัดที่ด้ามกรอต้องคงที่  และมีค่าตามที่กำหนดจากเอกสารกำกับด้ามกรอ

4.2 เมื่อหยิบที่กรอออกจากที่วางหรือที่ใส่  ตั้งแต่  2  ด้ามกรอขึ้นไป  และเหยียบสวิตช์เท้า

- ต้องมีด้ามกรอที่ทำงานเพียงด้ามกรอเดียว คือ ด้ามกรอที่หยิบออกมาแรกสุด (ทดสอบระบบ

First  Priority)

4.3 เมื่อเป่าลมจาก  Triple  Syringe  ไปที่กระจกส่องปากหรือกระจกเงา

-  ต้องไม่มีละอองน้ำเกาะติดที่ผิวกระจกส่องปากหรือกระจกเงา

4.4 เมื่อใช้  High   Volume  Suction  ดูดละอองน้ำในขณะขูดหินปูนด้วยเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า

-  ที่ระยะ 10 เซนติเมตร  ระหว่าง  Suction  Tip  กับปลาย  Tip  ของหัวขูดการดูดละอองน้ำอย่าง

ต่อเนื่อง  ตลอดระยะเวลา 10 นาที  จะต้องสามารถดูดได้ดี

  - เมื่อใช้  High  Volume  Suction  ร่วมกับ  Saliva  Ejector

-  ตลอดระยะเวลา  10 นาที  แรงดูดของ  High  Volume  Suction  ต้องคงที่

4.6  ตัวเก้าอี้คนไข้  เมื่อใช้ปุ่มปรับตำแหน่ง  Preset  กับคนที่มีน้ำหนักมากกว่า  90 กิโลกรัม

-  ตำแหน่ง Preset จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ปรับไว้

  - ในกรณีที่ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset  และ Autoreturn (Zero  Position)  อยู่ที่สวิตช์เท้า

-  ขณะที่กำลังใช้งานด้าม กรอ  ตัวเก้าอี้คนไข้ไม่ทำงาน ไม่ว่าจะปรับเก้าอี้อยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม

(ทดสอบ Chair  Lock  System)

5.  มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.  มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง  ( Technician / Service  Manual )

7.  รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 3 ปี  นับจากวันตรวจรับและจะต้องมาตรวจเช็คบำรุงเครื่องทุก 6 เดือน

ตลอดระยะเวลาประกันและเมื่อตรวจเสร็จแล้ว ต้องออกใบรับรองการตรวจสภาพส่งมายังคู่สัญญาด้วย

8.   ของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

9.   มีการสำรองอะไหล่ไว้ให้อย่างน้อย 10 ปี โดยแสดงเอกสารรับรอง

10.  มีคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด

11.  มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่องโดยละเอียด  จำนวน 2 ชุด

12.  มีเครื่องมือสำหรับซ่อมเบื้องต้น จำนวน 1 ชุดได้แก่ ไขควงปากแฉก, ปากแบน, คีมปากจิ้งจก, ประแจเลื่อน,

หกเหลี่ยม พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ

13. ในระยะประกัน หากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับ

แจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่อง

ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ให้ใช้งานได้ภายใน

15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าบริการและค่าอะไหล่ที่ทางราชการจ้างซ่อมจาก

บริษัทอื่น

- บริษัทจะต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริงมาแสดงให้คณะกรรมการ พิจารณาในวันที่ยื่นเสนอผลิตภัณฑ์

- มีหลักฐานแสดงการซื้อขาย จากหน่วยงานของโรงพยาบาล หรือ  สถานบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 แห่ง

-----------------------------------------