## จัดหาร่วมเขต 4 หลัก
ประมาณการสั่งซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมเขต ๔ปี ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ 2564 | [5 empty] | รวมทั้งจังหวัด | [15 empty] | รวม |  | ประเมินความพึงพอใจ
[24 empty] | ด้านคุณภาพ |  |  |  | ด้านการบริการของบริษัท ระบุ.....
ลำดับ | ชื่อวัสดุ | ชื่อทางการค้า | ขนาดบรรจุ | ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่า(บาท) | บริษัท | อยุธยา | ท่าเรือ | สมเด็จฯ | บางไทร | บางบาล | บางปะอิน | บางปะหัน | ผักไห่ | ภาชี | ลาดบัวหลวง | วังน้อย | เสนา | บางซ้าย | อุทัย | มหาราช | บ้านแพรก | จำนวน | ราคา | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | ระบุ .....
1 | Composite resin ชนิด hybrid | Clearfil AP-X | 4.6 g. | 590 | บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด | 30 | 40 | 15 | 0 | 20 | 53 | 80 | 70 | 36 | 0 | 35 | 100 | 0 | 20 | 0 | 6 | 475 | 280250 | / |  |  |  | ดี (2) มีของขาดในช่วงต้นปีงบประมาณ(บางปะอิน)
|  | G-aenial (Posterior) | 5.5 g. | 910 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 47 | 42770 | /
|  | G-aenial (Anterior) | 4.7 g. | 910 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 29120 | /
|  | Solare sculpt | 1.9 g. | 370 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | รวม | [19 empty] | 554 | 352140
2 | Flowable composite | Premise flowable | 1.7 g. | 337.05 | บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด | 15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 135 | 45501.75 | / |  |  |  | ดี(2)
|  | Competence Flow | 1 ml. | 200 | บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 14600 | / |  |  |  | ดี(1)
|  | Filtek Z350 XT flowable | 4 g. (2 g. X 2 หลอด) | 1000.45 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 3 | 0 | 30 | 0 | 37 | 37016.65 |  | /
|  | รวม | [19 empty] | 245 | 97118.4
3 | Conventional GI capsule | GC gold label IX Extra capsule (Fuji IX GP capsule) | 30 caps (ซื้อครบ 5 กล่อง แถม dentine conditioner 6 g. 1 ขวด และซื้อแคปซูลบิลแรก 5 กล่อง แถมปืน 1 อัน) | 2200 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55000 | / |  |  |  | พอใช้ (1)
|  | GC EQUIA FORTE fil | 50 caps (ซื้อครบ 5 กล่อง แถม dentine conditioner 6 g. 1 ขวด และซื้อแคปซูลบิลแรก 5 กล่อง แถมปืน 1 อัน) | 3750 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 41250 | /
|  | Ketac Molar Apicap | 50 caps | 3899.08 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Ketac Universal aplicap | 50 caps (ซื้อ 2 กล่อง แถมเครื่องมือใช้งานจำกัด 1 ชุด/1 ลูกค้า) | 3899.08 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | รวม | [19 empty] | 36 | 96250
3 | Conventional GI ผสม | Glass Ionomer FX Ultra | ผง 15 g./น้ำ 8 ml.+ อุปกรณ์ผสม | 1800 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 18000 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | Gold Label 9HS posterior extra | ผง 15 g./น้ำ 8 ml.+ ช้อนตวง | 1900 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20900 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | ZIRCONOMER Improved | ผง 15 g./น้ำ 5 ml. + อุปกรณ์ผสม (ไม่แถม dentine conditioner แต่ขายขวด 6 g. ราคา 400 บาท , dentin conditioner 25 g. ราคาขวดละ 900 บาท) | 1800 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | รวม | [19 empty] | 21 | 38900
4 | RMGI | Gold Label II LC capsule | 30 caps (มี dentine conditioner 6 g. ให้ 1 ขวด เมื่อซื้อ 5 กล่อง) | 2450 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19600 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | Gold Label II LC | ผง 15 g./น้ำ 8 g.(6.5 ml) + dentine conditioner 6 g. (มี dentine conditioner 6 g.ให้ทุกกล่อง และกระดาษผสม) | 3000 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57000 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | Vitremer | 5 g,/2.5 ml + primer 2 ml.+ finishing gloss 2 ml. | 2354 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7062 | /
|  | รวม | [19 empty] | 30 | 83662
5 | Amalgam capsule | GS-80 | 500 แคปซูล/กระปุก | 8500 | บริษัท ทันตสยาม จำกัด | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 5 |  | 0 | 19 | 161500 | / |  |  |  | ดี (2)
|  | Tytin FC | 500 แคปซูล/กระปุก | 8881 | บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17762 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | Original D | 500 แคปซูล/กระปุก | 9200 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18400 | /
|  | รวม | [19 empty] | 23 | 197662
6 | Bonding system | Optibond S | 6 ml. | 802.5 | บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด | 10 | 20 | 7 | 28 | 10 | 30 | 30 | 25 | 10 | 10 | 5 | 40 | 8 | 15 | 15 | 1 | 254 | 203835 | / |  |  |  | ดี (4)
|  | Single bond 2 | 5.58 ml.(6 g.)/ขวด | 1498 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Single bond universal | 5 g./ขวด | 1498 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1498 | / |  |  |  | ดี (1) ผู้แทนบริการดี แต่บ.ส่งของใกล้หมดอายุมาให้ ลาดบัวหลวง
|  | รวม | [19 empty] | 255 | 205333
7 | GI ชนิด base/lining | Vitrebond kit | 9 g./5.5 ml.+กระดาษผสม+ช้อนตวง | 2030.86 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43 | 87326.98 | / |  |  |  | ดี (2)
|  | GC Fuji lining paste pack | 7 g. | 1950 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3900 | / |  |  |  | ดี
|  | Embaze | 9.5 g./5.5 ml.+กระดาษผสม+ช้อนตวง | 2407.5 | บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | รวม | [19 empty] | 45 | 91226.98
8 | แปรงทา bonding แบบ microbrush | ไม่มียี่ห้อ | 100 ก้าน | 38 | บริษัท พรอมมิเน้นท์ จำกัด | 30 | 20 | 6 | 0 | 5 | 32 | 60 | 30 | 15 | 40 | 0 | 70 | 0 | 40 | 0 | 0 | 318 | 12084 | / |  |  |  | ไม่ดี (1 )แพ็คส่งของไม่ดีมีแตกหัก บางปะอิน ดี (1)
|  | Cotisen | 100 ก้าน | 50 | บริษัท เอส ดี ทันตเวช จำกัด | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | 6 | 71 | 3550 | /
|  | Cotisen | 100 ก้าน | 53 | บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 100 ก้าน | 55 | บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Promise | 100 ก้าน | 55 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | รวม | [19 empty] | 389 | 15634
9 | Etching gel | M etch | 2.5 ml. x 2 หลอด | 50 | บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด | 20 | 0 | 15 | 0 | 20 | 75 | 30 | 50 | 15 | 30 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 335 | 16750 | / |  |  | หนีดเกินไป ติดสีที่วัสดุรองพื้น บางปะอิน | ดี (1)
|  | Dentex | 5 ml. x 1 หลอด | 69 | บริษัท ซี ที เอ็ม โกลเบิล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6210 | /
|  | Activ etch kit | 3 ml. x 5 หลอด + 15 tips | 250 | บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 41 | 10250 | /
|  | รวม | [19 empty] | 466 | 33210
10 | Sealant ชนิดขวด | Ivoclar Vivadent | 8 g. | 1060 | บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จำกัด | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 126140 | /
|  | Concise sealant | 6 ml. | 946.95 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24620.7 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | Clinpro sealant | 6 ml. | 946.95 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 61 | 57763.95 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | All-Zeal | 6.1 ml | 1070 | บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | รวม | [19 empty] | 206 | 208524.65
11 | Sealant ชนิดหลอด | Ivoclar Vivadent | 1.25 g. x 5 หลอด + etching 6 g. | 2025 | บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8100 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | Clinpro sealant syringe | 1.2 ml/หลอด | 797.15 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 15145.85 | /
|  | Embrace | 1.2 ml x 4 หลอด | 1980 | บริษัท เอส ดี ทันตเวช จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5940 | /
|  | รวม | [19 empty] | 26 | 29185.85
12 | Fluoride varnish ชนิด single dose | Vericom | 0.4 ml. x 200 ซอง | 4160 | บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จำกัด | 400 | 0 | 25 | 0 | 60 | 15 | 30 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157 | 653120 | / |  |  | ผสมยาก แยกชั้น ความข้นเหนียวไม่เท่ากันทุกชิ้น บางปะอิน | พอใช้(1) ดี (3)
|  | Clinpro white varnish | 0.5 ml. x 50 ซอง (แถมพู่กัน 100 อัน เมื่อซื้อ 100 ซอง) | 1426.31 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 24247.27 | /
|  | Profluoride | 0.4 ml. x 50 ซอง | 3300 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | รวม | [19 empty] | 174 | 677367.27
13 | Fluoride gel | Vericom | 480 ml | 470 | บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จำกัด | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 81 | 38070 | /
14 | หลอดดูดน้ำลาย | ASA | 100 ก้าน | 62 | บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด | 30 | 50 | 20 | 56 | 20 | 96 | 120 | 50 | 70 | 0 | 30 | 100 | 20 | 60 | 0 | 0 | 692 | 42904 | / |  |  | ปลายหลอดหลุดง่ายภาชี | ดี (1)
|  | World work | 100 ก้าน | 64 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | World work | 100 ก้าน | 67 | บริษัท เซี่ยงไฮ้ ทันตภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 36 | 2412 | /
|  | รวม | [19 empty] | 728 | 45316
15 | แผ่นเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ | Bosskklein | 200 แผ่น | 255 | บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 220 | 20 | 30 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 540 | 137700 |  |  | / | เช็ดยูนิตที่หุ้มพลาสติกเป็นคราบ(ท่าเรือ) / ฟองเยอะ, กระดาษบางเหนียว ดึงออกยากมาก, น้ำขังที่ก้นกระป๋อง บางบาล/ บาง+แห้งไวภาชี แห้งเร็ว แผ่นบางมากอยุธยา น้ำยาเป็นฟอง พื้นผิวยูนิตเหนียวหลังจากเช็ด ดึงออกจากกระป๋องยาก เสนา | ดี (3)
|  | Clinicare | 180 แผ่น | 246.45 | บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | /
|  | Caviwipe | 160 แผ่น | 235.4 | บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด | 50 | 0 | 0 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 25 | 6 | 253 | 59556.2 | / |  |  |  | ของขาด ต้องการสั่งต้นเดือนเมษา.64 เซลแจ้งว่าของจะเข้า พค.64
|  | รวม | [19 empty] | 793 | 197256.2
16 | ฟิล์มเอกซเรย์ทางทันตกรรมสำหรับเด็ก | AGFA Dentus M2 comfort | 100 ฟิล์ม | 1490 | บริษัท ทันตสยาม จำกัด | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44700 | /
17 | ฟิล์มเอกซเรย์ทางทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ | AGFA | 150 ฟิล์ม | 1190 | บริษัท ทันตสยาม จำกัด | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 29750 | / |  |  | ภาพไม่คมชัด, มืดเร็วหลังทิ้งไว้บางบาล
18 | ยาชาทางทันตกรรม 2% | Medicaine 2% | 50 cartridges x 1.8 ml. | 425 | บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด | 200 | 30 | 50 | 50 | 20 | 140 | 50 | 50 | 80 | 50 | 30 | 80 | 40 | 100 | 50 | 0 | 820 | 348500 | / |  |  |  | ดี (3)
|  | Scandonest 2% | 50 cartridges x 1.8 ml. | 610 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 14030 | /
|  | รวม | [19 empty] | 843 | 362530
19 | ยาชาทางทันตกรรม 4% | Huon articaine | 50 cartridges x 1.7 ml. | 519 | บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 40 | 20 | 2 | 5 | 30 | 5 | 2 | 0 | 20 | 0 | 146 | 75774 | / |  |  |  | ดี (2)
|  | Ubistesin forte | 50 cartridges x 1.7 ml. | 564.96 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4519.68 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | Atrinibsa | 50 cartridges x 1.8 ml. | 570 | บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | รวม | [19 empty] | 154 | 80293.68
20 | เข็มฉีดยาทางทันตกรรม | C-K ject | 100 ชิ้น | 149 | บริษัท เซี่ยงไฮ้ ทันตภัณฑ์ | 30 | 30 | 40 | 50 | 20 | 77 | 15 | 60 | 0 | 40 | 0 | 30 | 15 | 100 | 60 | 0 | 537 | 80013 | / |  |  |  | ดี (2)
|  | Mit-ject | 100 ชิ้น | 170 | บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11050 | / |  |  | ไม่บอกสั้นยาวที่กล่องบางปะอิน
|  | Terumo | 100 ชิ้น | 214 | บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | รวม | [19 empty] | 602 | 91063
21 | Alginate | Jeltrate | 500 g. | 139.1 | บริษัท เดนท์สพลาย จำกัด | 30 | 40 | 8 | 24 | 30 | 33 | 20 | 30 | 0 | 15 | 30 | 30 | 8 | 20 |  | 0 | 288 | 40060.8 | / |  |  | ไม่เปลี่ยนสีบางปะอิน | ดี (2) ผู้แทนดี แก้ไขตามบิลค่อนข้างนาน, ผสมให้เนียนยากกว่ายี่ห้ออื่น
|  | Algimax | 453 g. | 130 | บริษัท เซี่ยงไฮ้ ทันตภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 910 | / |  |  | ขาดง่าย เก็บรายละเอียดไม่ได้ ไม่ hydrophilic บางปะอิน
|  | IQ | 450 g. | 130 | บริษัท ซี ที เอ็ม โกลเบิล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3510 | / |  |  | ขาดง่ายมาก เนื้อไม่เนียน บางปะอิน
|  | รวม | [19 empty] | 322 | 44480.8
22 | Dental stone type III | M dent | 15 kg. x 3 ถุง | 642 | บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 4 | 15 | 1 | 114 | 73188 | / |  |  |  | ดี (1)
|  | Rocka | 10 kg. | 450 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | /
|  | Rocka | 10 kg. | 500 | บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | รวม | [19 empty] | 116 | 74088

## จัดหาร่วมเขต 4 รอง
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมเขต ๔ ปี ๒๕๖๔ และประมาณการสั่งซื้อปี ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ 2564 | [5 empty] | รวมทั้งจังหวัด | [15 empty] | รวม |  | ประเมินความพึงพอใจ
[24 empty] | ด้านคุณภาพ |  |  | ด้านการบริการของบริษัท ระบุ.....
ลำดับ | ชื่อวัสดุ | ชื่อทางการค้า | ขนาดบรรจุ | ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่า(บาท) | บริษัท | อยุธยา | ท่าเรือ | สมเด็จฯ | บางไทร | บางบาล | บางปะอิน | บางปะหัน | ผักไห่ | ภาชี | ลาดบัวหลวง | วังน้อย | เสนา | บางซ้าย | อุทัย | มหาราช | บ้านแพรก | จำนวน | ราคา | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง ระบุ .....
1 | Silver diamine Fluoride complex | Topamine | 5 ml/ขวด | 2200 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8800 | / |  |  | ดี
2 | Composite resin ชนิด Nanofill | Filtek Z350 | 4 g./หลอด | 830.32 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (3M) | 30 | 0 | 15 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 132851.2 | / |  |  | ดี 3
3 | P10 | Cultrasonic insert | 1 หัว | 749 | บริษัท พรอมมิเน้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12733 | /
|  | MII-VTron | 1 หัว | 720 | บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Cavitron | 1 หัว | 1270.09 | บริษัท เดนท์สพลาย จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12700.9 | / |  |  | ดี
|  | Teknitron | 1 หัว | 670 | บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6700 | /
|  | A-Dent | 1 หัว | 670 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | /
|  | A-Dent | 1 หัว | 740 | บริษัท เดนท์-เมท จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | /
|  | Hu-friedy ultrasonic inserts | 1 หัว | 1900 | บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
[22 empty] | 37 | 32133.9
4 | Daimond round / fissure ทุก size | Dia-burs | 5 ตัว/แผง | 37 | บริษัท ดีว่า เมดิคอลซัพพลาย จำกัด | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 230 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 590 | 21830 | / |  |  | ดี
|  | Vertex | 1 ตัว | 30 | บริษัท เอ-แฟคทอรี่ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Meisinger | 1 ตัว | 60 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 |  | /
|  | Cross tech | 1 ตัว | 32 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | /
|  | Elite-Swiss | 1 ตัว | 38 | บริษัท เซี่ยงไฮ้ ทันตภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | NTI | 5 ตัว/แผง | 40 | บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | 3600 | /
|  | Lusterdent | 5 ตัว/แผง | 28 | บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 560 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 79 | บริษัท เดนท์-เมท จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Microdont | 1 ตัว | 38 | บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Dia-tessin | 5 ตัว/แผง | 39 | บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2340 | /
|  | Cross tech | 5 ตัว/กล่อง | 32.1 | บริษัท แอคคูเรทพลัส จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Ecoline | 1 ตัว | 42 | บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Jota | 1 ตัว | 34 | บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1360 | / |  |  | ขอใบเสนอราคา/ส่งของช้า
|  | ไม่มียี่ห้อ round burs 008-018 | 1 ตัว | 45 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ round burs 021-023 | 1 ตัว | 90 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ fissure burs 008-016 | 1 ตัว | 45 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 5 ตัว/แผง | 60 | บริษัท ทันตสยาม จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
[22 empty] | 810 | 30290
5 | Carbide สั้น | Vertex หัวกรอเร็ว | 1 ตัว | 45 | บริษัท เอ-แฟคทอรี่ จำกัด | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 8550 | / |  |  | ตัวแทนค่อนข้างจุกจิก ไม่ค่อยเข้าใจระบบการตั้งเบิก ไลน์มาสอบถามเรื่องการตั้งเบิกกับหมออยู่บ่อยครั้ง
|  | Vertex หัวกรอช้า | 1 ตัว | 60 | บริษัท เอ-แฟคทอรี่ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 50 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 6 ตัว | 50 | บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5000 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 5 ตัว/แผง | 53 | บริษัท ทันตสยาม จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 54 | บริษัท เดนท์-เมท จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 50 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | /
|  | Ela | 1 ตัว | 50 | บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 5 ตัว/กล่อง | 80 | บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1200 | /
|  | Komet | 5 ตัว/แพ็ค | 68 | บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Jota | 1 ตัว | 47 | บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1880 | /
[22 empty] | 345 | 16630
6 | Carbide ยาว | Vertex | 1 ตัว | 50 | บริษัท เอ-แฟคทอรี่ จำกัด | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 152 | 7600 | /
|  | Meisinger | 1 ตัว | 50 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 6 ตัว/กล่อง | 50 | บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1500 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 5 ตัว/แผง | 53 | บริษัท ทันตสยาม จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 54 | บริษัท เดนท์-เมท จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 50 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Ela | 1 ตัว | 50 | บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 400 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 5 ตัว/กล่อง | 95 | บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6650 | /
|  | Komet | 5 ตัว/แพ็ค | 68 | บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Jota | 1 ตัว | 47 | บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 940 | /
[22 empty] | 290 | 17590
7 | Steel ยาว | ไม่มียี่ห้อ | 6 ตัว | 16.67 | บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 666.8 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 10 ตัว | 14.4 | บริษัท ทันตสยาม จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 15 | บริษัท เดนท์-เมท จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | /
|  | ไม่มียี่ห้อ round burs | 1 ตัว | 16 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | /
|  | ไม่มียี่ห้อ fissure burs | 1 ตัว | 19 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | /
|  | ไม่มียี่ห้อ round burs | 1 ตัว | 13 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ fissure burs | 1 ตัว | 18 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 12 | บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 240 | /
[22 empty] | 60 | 906.8
8 | Steel สั้น | ไม่มียี่ห้อ | 6 ตัว/กล่อง | 16.67 | บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 833.5 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 10 ตัว/แผง | 14.4 | บริษัท ทันตสยาม จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 15 | บริษัท เดนท์-เมท จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | /
|  | Meisinger - round burs | 1 ตัว | 16 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Meisinger - fissure burs | 1 ตัว | 19 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ - round burs | 1 ตัว | 13 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ - fissure burs | 1 ตัว | 18 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 12 | บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1680 | /
[22 empty] | 190 | 2513.5
9 | คาดเหลือง+คาดแดง | NTI | 5 ตัว/แผง | 50 | บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 50 | 0 | 255 | 12750 | / |  |  | ดี
|  | Lusterdent | 5 ตัว/แผง | 31 | บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1550 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 5 ตัว/แผง | 84 | บริษัท ทันตสยาม จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 38 | บริษัท เซี่ยงไฮ้ ทันตภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | ไม่มียี่ห้อ | 1 ตัว | 79 | บริษัท เดนท์-เมท จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1580 | /
|  | Cross tech | 1 ตัว | 40 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Meisinger | 1 ตัว | 80 | บริษัท ไดร์ฟ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | /
|  | Diaswiss 008-018 | 1 ตัว | 45 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Diaswiss 021-023 | 1 ตัว | 90 | บริษัท โอดอนเท็กซ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Microdont | 1 ตัว | 70 | บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Dia-Tessin | 5 ตัว/กล่อง | 40 | บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4000 | / |  |  | ผู้แทนดีมาก
|  | Ecoline | 5 ตัว/กล่อง | 42 | บริษัท นูโวเด้นท์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Dia-burs | 5 ตัว/แผง | 49 | บริษัท ดีว่า เมดิคอลซัพพลาย จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  | Jata | 1 ตัว | 60 | บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2400 | /
|  | Vertex | 1 ตัว | 30 | บริษัท เอ-แฟคทอรี่ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
[22 empty] | 475 | 23080
[5 empty] | รวมมูลค่า | [17 empty] | 387939.6

## สรุปรายการ
ลำดับ | ชื่อวัสดุรายการหลัก | จำนวน | ราคารวม(บาท)
1 | Composite resin ชนิด hybrid | 554 | 352140
2 | Flowable composite | 245 | 97118.4
3.1 | Conventional GI capsule | 36 | 96250
3.2 | Conventional GI ผสม | 21 | 38900
4 | RMGI | 30 | 83662
5 | Amalgam capsule | 23 | 197662
6 | Bonding system | 255 | 205333
7 | GI ชนิด base/lining | 45 | 91226.98
8 | แปรงทา bonding แบบ microbrush | 389 | 15634
9 | Etching gel | 466 | 33210
10 | Sealant ชนิดขวด | 206 | 208524.65
11 | Sealant ชนิดหลอด | 26 | 29185.85
12 | Fluoride varnish ชนิด single dose | 174 | 677367.27
13 | Fluoride gel | 81 | 38070
14 | หลอดดูดน้ำลาย | 728 | 45316
15 | แผ่นเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ | 793 | 197256.2
16 | ฟิล์มเอกซเรย์ทางทันตกรรมสำหรับเด็ก | 30 | 44700
17 | ฟิล์มเอกซเรย์ทางทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ | 25 | 29750
18 | ยาชาทางทันตกรรม 2% | 843 | 362530
19 | ยาชาทางทันตกรรม 4% | 154 | 80293.68
20 | เข็มฉีดยาทางทันตกรรม | 602 | 91063
21 | Alginate | 322 | 44480.8
22 | Dental stone type III | 116 | 74088
| รวมรายการหลัก |  | 3133761.83
ลำดับ | ชื่อวัสดุ รายการรอง | จำนวน | ราคารวม(บาท)
1 | Silver diamine Fluoride complex | 4 | 8800
2 | Composite resin ชนิด Nanofill | 160 | 132851.2
3 | P10 | 37 | 32133.9
4 | Daimond round / fissure ทุก size | 810 | 30290
5 | Carbide สั้น | 345 | 16630
6 | Carbide ยาว | 290 | 17590
7 | Steel ยาว | 60 | 906.8
8 | Steel สั้น | 190 | 2513.5
9 | คาดเหลือง+คาดแดง | 475 | 23080
| รวมมูลค่า |  | 264795.4

## เสนอแก้ไข spec
| รายการ | คุณสมบัติที่เสนอให้แก้ | รพ.ที่เสนอ
2 | Composite Resin ชนิด hybrid | ข้อ 2 มีลักษณะเป็น paste สามารถปั้นตบแต่งได้ มีความหนืดเหมาะสมคงตัว ไม่ไหลยืดขณะปั้นแต่งอุดฟันและไม่ติดเครื่องมือ แนบได้ดีกับผนังโพรงฟัน | บางบาล
3 | Bonding system | เพิ่มสเปค ไหลแผ่ได้ดี วัสดุไม่เป็นฟอง หรือ void หลังฉายแสง | บางบาล
5 | Etching | เพิ่มสเปค คงความหนืดเท่าเดิมตั้งแต่เริ่มใช้จนใกล้หมดหลอดโดยไม่จับตัวเป็นก้อน | บางบาล
11 | Conventional GI | เพิ่มสเปค ความหนืดเหมาะสม ยึดติดได้ดีกับโพรงฟัน ขัดแต่งง่าย ใช้ง่านง่าย | บางบาล
13 | เข็มฉีดยาทางทันตกรรม | ข้อ 5 ชิ้นส่วนมีความแข็งแรง ไม่หักง่าย เข็มไม่หลุดออกจากฐาน พลาสติกที่ไขเข้ากับตัว syringe | บางบาล
14 | หลอดดูดน้ำลาย | ข้อ 6 มีช่องสามารถดูดน้ำได้สะดวก ไม่อุดตันง่าย | บางบาล
15 | ยาชาทางทันตกรรม 2% | ข้อ 8 มีส่วนผสมของตัวยาที่มีฤทธิ์บีบเส้นเลือดเป็น Adrenaline หรือ Epinephrine อัตราส่วน 1:100,000 ของปริมาณบรรจุสารละลายทั้งหมด หรือมีชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของสารบีบเส้นเลือด มีความเห็นว่าน่าตัดออก | อุทัย

## คุณสมบัติ (spec)
คุณสมบัติวัสดุ
ขอให้แต่ละโรงพยาบาลช่วยดู spec แล้วปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ช่องไหนเหมือนเดิม = ระบายสีเขียวอ่อน / ช่องไหนตัดทิ้ง = ระบายสีแดง / ช่องไหนปรับเปลี่ยน = แก้ไขข้อความแล้วระบายสีฟ้า / ช่องไหนเพิ่มเติม = ระบายสีม่วง
ลำดับ |  | รายการ | คุณสมบัติ | [7 empty] | มาตรฐาน/ขนาดบรรจุ |  |  | วันหมดอายุ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | 1 | Amalgam 1 capsule | เป็นชนิด High copper มีโลหะเงิน (silver) เป็นส่วนประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | ปราศจาก Gamma2 phase ของอมัลกัมหลังปฏิกิริยา | วัสดุบรรจุอยู่ในแคปซูลพลาสติก เพื่อป้องกันการรั่วซึมของปรอท ตั้งต้นปฏิกิริยาได้ด้วยตัวเองเมื่อปั่น (self-activating capsule) | เมื่อทดสอบโดยการปั่นดูเนื้อของวัสดุ (ใช้เวลาในการปั่นตามคู่มือของวัสดุ)เนื้อของวัสดุที่ได้ควรจะผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ละเอียด สีสวย ไม่ร่วน หรือเหลวเกินไป | มีระยะเวลาในการทำงาน (working time) เหมาะสม แบบ regular set หลังจากปั่นทดสอบ แล้ววัสดุที่ได้ควรจะ ไม่แข็งตัวเร็วหรือช้าเกินไป สามารถมีเวลาในการตกแต่ง และเติมวัสดุได้ หากจะต้องมีการปั่นเพิ่มเติมอีก | สามารถกดอัดและตกแต่งรูปร่างได้ง่าย รวมทั้งขัดขึ้นเงาได้ง่าย |  |  | แคปซูลมีขนาดมาตรฐานสามารถใช้ได้กับเครื่องปั่นอมัลกัมทั่วไป และเป็นแคปซูลชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง สามารถเปิดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย | ขนาดบรรจุ แบบ 1 spill มีโลหะผสมปรอท ( alloy )ในแคปซูลไม่น้อยกว่า 400 มิลลิกรัม | หากพบปริมาณอมัลกัมในแคปซูลน้อยกว่าที่ระบุ หรืออมัลกัมหลังปั่นในเครื่องผสม แล้วไม่เหมาะต่อการใช้งาน ทางรพ.จะเก็บแคปซูลนั้นไว้ และแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อขอเปลี่ยนคืนภายใน 30 วัน | อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ | สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทผู้จำหน่ายต้องจัดส่งคืนภาย ใน 1 เดือน
2 | 2 | Composite Resin ชนิด hybrid | เป็นวัสดุอุดฟัน ชนิด Micro hybrid/nano hybrid resin composite สำหรับใช้ อุดฟันหน้าและฟันหลัง | มีลักษณะเป็น paste สามารถปั้นตบแต่งได้ มีความหนืดเหมาะสมคงตัว ไม่ไหลยืดขณะปั้นแต่งอุดฟันและไม่ติดเครื่องมือ แนบได้ดีกับผนังโพรงฟัน | มีสีให้เลือกใช้ได้หลายเฉดสี และเหมาะสมตามส่วนต่างๆของฟัน เช่น บริเวณคอฟัน ส่วนตัวฟันและส่วนปลายฟัน | สามารถทำให้เงามันวาวได้ ใกล้เคียงกับผิวฟัน | ทึบรังสี | สามารถบ่มตัวด้วยแสงสีฟ้า ใช้เวลา 20-40 วินาที /ชั้น ชั้นละไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร | Resin matrix เป็นชนิด Bis –GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGDMA, EBPDMA | มีปริมาณ filler 60% by volume ยกเว้น translucent shade |  |  |  | มีบริการหลังการขายที่ดี ติดต่อตัวแทนได้ง่ายหลังการขาย สามารถขอเปลี่ยนเฉดสีได้ | มีอายุการใช้งานภายหลังการส่งมอบไม่น้อยกว่า 18 เดือน | สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทผู้จำหน่ายต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
3 | 3 | Bonding system | น้ำยายึดติดฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงชนิด ๒ step (Total Etch) | ให้การยึดติดระหว่างผิว enamel และ dentin กับวัสดุอุด composite ได้ดี | ไม่เหลวและไม่หนืดเกินไป | อายุการเก็บนานไม่เสื่อมเร็ว | บริษัทต้องระบุขนาด และปริมาณของฟิลเลอร์ไว้อย่างชัดเจน | ตัวทำละลายเป็นน้ำหรือแอลกอฮอลล์ | ไหลแผ่ได้ดี วัสดุไม่เป็นฟอง หรือ void หลังฉายแสง |  |  |  |  | อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 18 เดือนนับตั้งแต่วันส่งมอบ | สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1ปี และบริษัทผู้จำหน่ายต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
4 | 4 | GI ชนิด base/lining | คุณสมบัติ 1: เป็น Resin Modified GI Cement ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ A. ฟลูออโรอลูมิโนซิลิเกตกลาส B. โพลีอะคริลิกเอซิดแคมฟลอร์ควิโนนมอนอเมอร์-ออลิโกเมอร์และน้ำ; คุณสมบัติ 2: บ่มตัวด้วยปฏิกิริยาเคมีและพอลิเมอร์ไรเซชั่น(แข็งตัวด้วยแสงสีฟ้าจากเครื่องฉายแสง); คุณสมบัติ 3: ใช้สำหรับ base/liner; วันหมดอายุ 1: อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 18 เดือน; วันหมดอายุ 2: สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
5 | 5 | Etching | มีส่วนประกอบ เป็น 35 - 38% Phosphoric Acid | สามารถใช้ได้ทั้ง enamel และ dentin โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับประสาทฟัน | ไม่ติดสีที่ base และเนื้อฟัน | มีลักษณะเป็น Gel มีความหนืดที่เหมาะสมบรรจุ อยู่ในบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้งาน สามารถใช้งานโดยตรงในช่องปากได้สะดวก จับถนัดมือ | สามารถล้างให้สะอาดได้โดยไม่เหลือสิ่งตกค้าง โดยการฉีดน้ำจาก Triple syringe | วัสดุมีสีชัดเจน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน | มี refill tip ให้เปลี่ยนอย่างน้อย 1 refill tip/ 1 ml. | คงความหนืดเท่าเดิมตั้งแต่เริ่มใช้จนใกล้หมดหลอดโดยไม่จับตัวเป็นก้อน |  |  |  | มีอายุการใช้งานนับจากวันที่ส่งวัสดุไม่น้อยกว่า 2 ปี | สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
6 | 6 | Flowable composite | เป็นวัสดุอุดสีเหมือนฟัน ชนิดเหลว | ประกอบด้วยเรซิน ชนิด Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA | มีส่วนผสมของ filler โดยระบุขนาด และปริมาตรของ filler อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 50% by volume | มีความหนืดต่ำ ไหลแผ่ได้ดี และสามารถคงรูปได้ | ทึบรังสี | สามารถบ่มตัวด้วยแสงสีฟ้า ใช้เวลา20-40 วินาที /ชั้น ชั้นละไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร | บรรจุอยู่ใน syringe มีให้เลือกหลายเฉดสี | ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสำหรับคนไข้ |  |  |  | มีอายุการใช้งานภายหลังการส่งมอบไม่น้อยกว่า 18 เดือน | มีอายุการใช้งานภายหลังการส่งมอบไม่น้อยกว่า 18 เดือน | มีอายุการใช้งานภายหลังการส่งมอบไม่น้อยกว่า 18 เดือน
7 | 7 | RMGI | คุณสมบัติ 1: เป็น Resin Modified GI Cement ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ A. ฟลูออโรอลูมิโนซิลิเกตกลาส B. โพลีอะคริลิกเอซิดแคมฟลอร์ควิโนนมอนอเมอร์-ออลิโกเมอร์และน้ำ; คุณสมบัติ 2: บ่มตัวด้วยปฏิกิริยาเคมีและพอลิเมอร์ไรเซชั่น (แข็งตัวด้วยแสงสีฟ้าจากเครื่องฉายแสง); วันหมดอายุ 1: อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 18 เดือน; วันหมดอายุ 2: สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
8 | 8 | Sealant ชนิดขวด | คุณสมบัติ 1: เป็นชนิดบ่มตัวด้วยแสง (light cure) ใช้เวลาในการฉายแสงให้บ่มตัวไม่เกิน 20 วินาที; คุณสมบัติ 2: Bond to enamel; คุณสมบัติ 3: ส่วนของเรซินต้องมีสีที่สังเกตได้ง่ายมองเห็นได้ชัดเจนก่อนการบ่มด้วยแสง ก่อนและหลังจากบ่มตัวด้วยแสงแล้วมีสีขาวขุ่น สามารถเตรียมและใช้งานได้ง่าย ไหลแผ่ดี เช่น ควบคุมทิศทางได้ดีไม่หนืดจนเกินไป; คุณสมบัติ 4: มีความหนืดต่ำ (low viscosity) ไม่มีฟองอากาศขณะบีบใช้งาน; มาตรฐาน/ขนาดบรรจุ 1: ขวด; วันหมดอายุ 1: อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 18 เดือน; วันหมดอายุ 2: อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ; วันหมดอายุ 3: สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1ปี และบริษัทผู้จำหน่ายต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
9 | 9 | Sealant ชนิดหลอด | คุณสมบัติ 1: เป็นชนิดบ่มตัวด้วยแสง (light cure) ใช้เวลาในการฉายแสงให้บ่มตัวไม่เกิน 20 วินาที; คุณสมบัติ 2: Bond to enamel; คุณสมบัติ 3: ส่วนของเรซินต้องมีสีที่สังเกตได้ง่ายมองเห็นได้ชัดเจนก่อนการบ่มด้วยแสง ก่อนและหลังจากบ่มตัวด้วยแสงแล้วมีสีขาวขุ่น สามารถเตรียมและใช้งานได้ง่าย ไหลแผ่ดี เช่น ควบคุมทิศทางได้ดีไม่หนืดจนเกินไป; คุณสมบัติ 4: มีความหนืดต่ำ (low viscosity) ไม่มีฟองอากาศขณะบีบใช้งาน; มาตรฐาน/ขนาดบรรจุ 1: หลอด; วันหมดอายุ 1: มีครั้งที่ผลิต (lot no.) และวันหมดอายุ ระบุที่ข้างกล่องชัดเจน; วันหมดอายุ 2: อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ; วันหมดอายุ 3: สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทผู้จำหน่ายต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
10 | 10 | Fluoride varnish ชนิด single dose | มีส่วนประกอบของ 5% sodium fluoride (2.26%F) | สามารถใช้งานได้ดีในฟันที่เปียกชื้น และมีการเกาะติดได้ดีในฟันที่เปียกชื้น | ตัวสารเมื่อทาบนผิวเคลือบฟันแล้วเห็นเป็นแผ่นฟิล์ม | หากมีส่วนผสมเพื่อแต่งรสชาติควรเป็นน้ำตาลชนิดไม่ทำให้ฟันผุ | กรณีวัสดุมีการแยกชั้น เมื่อผสมให้เข้ากัน ต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่จับตัวเป็นก้อน ก่อนการใช้งาน |  |  |  | บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัท | ใน 1 กล่อง ประกอบด้วย - ซองของ Fluoride Varnish ชนิด single dose มีพู่กันพร้อมใช้งาน | เอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และเอกสารแนะนำการใช้งานแนบมากับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน | มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 18 เดือน | สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทผู้จำหน่ายต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
11 | 11 | Conventional GI | คุณสมบัติ 1: ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ฟลูออโรอลูมิโนซิลิเกตกลาส และ โพลิอัลคิโนอิกเอซิด และน้ำ; คุณสมบัติ 2: เมื่อใช้งานจะต้องนำส่วนผง และส่วนน้ำผสมกัน ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมและบ่มด้วยปฏิกิริยาเคมี; คุณสมบัติ 3: ปลดปล่อยฟลูออไรด์ไอออน; คุณสมบัติ 4: ความหนืดเหมาะสม ยึดติดได้ดีกับโพรงฟัน ขัดแต่งง่าย ใช้ง่านง่าย; วันหมดอายุ 1: อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 18 เดือน; วันหมดอายุ 2: สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
12 | 12 | Fluoride gel | คุณสมบัติ 1: มีส่วนประกอบเป็น 2% NaF หรือ 1.23% APF; คุณสมบัติ 2: ความหนืดเหมาะสมต่อการใช้งาน; คุณสมบัติ 3: มีรสชาติ และกลิ่นที่ดี; คุณสมบัติ 4: ระยะเวลาที่ใช้ ไม่เกิน 4 นาที; มาตรฐาน/ขนาดบรรจุ 1: มีเอกสารรับรองจากทาง อย. หรือมีมาตรฐานสากล; วันหมดอายุ 1: อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 18 เดือน
13 | 13 | เข็มฉีดยาทางทันตกรรม | มีความคม และผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐาน | สามารถเข้ากันได้กับ syringe ทุกแบบ | เข็ม gauge 27 หรือ 30 ยาวประมาณ 20-30 มม. | ส่วนก้นของเข็มฉีดยาสามารถสอดเข้าได้กับปลายปลอก | ชิ้นส่วนมีความแข็งแรง ไม่หักง่าย เข็มไม่หลุดออกจากฐาน พลาสติกที่ไขเข้ากับตัว syringe | สามารถฉีดยาชาได้จนหมดหลอด | ฝาครอบต้องมีความแน่นสามารถใส่กลับได้ โดยไม่หลุด | ต้องมีสัญลักษณ์แสดงด้านที่ bevel |  |  |  | มีอายุการใช้งานตั้งแต่ที่วันที่ส่งมอบไม่น้อยกว่า 2 ปี | สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
14 | 14 | หลอดดูดน้ำลาย | คุณสมบัติ 1: มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถกันลิ้น (tongue retraction) ของผู้ป่วยได้ในระหว่างทำงาน; คุณสมบัติ 2: ทำด้วยพลาสติกเป็นชนิดใส หรือขุ่นก็ได้ และเป็นชนิดใช้แล้วทิ้ง; คุณสมบัติ 3: มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 ซม.; คุณสมบัติ 4: มีลวดเป็นส่วนประกอบที่สามารถดัดงอได้ และคงสภาพได้หลังจากดัดงอ แล้วไม่หักงอ; คุณสมบัติ 5: ปลายหลอดมีจุกปิด สามารถดึงออกได้ไม่แน่น และหลวมจนเกินไป สามารถสวมกลับคืนได้ ปลายหลอดพลาสติกไม่มีส่วนระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ; คุณสมบัติ 6: มีช่องสามารถดูดน้ำได้สะดวก ไม่อุดตันง่าย; คุณสมบัติ 7: ถอดจุกออกแล้ว ต้องไม่มีลวดโผล่ออกมาพ้นพลาสติก
15 | 15 | ยาชาทางทันตกรรม 2% | ขนาดบรรจุอย่างน้อย 1.7 มิลลิลิตร ต่อ 1 หลอด สามารถใช้ได้กับ dental syringe ทุกยี่ห้อ | ด้านท้ายของยาชามีจุกยางสามารถใช้ได้กับ dental syringe ชนิดเดินยาชากลับได้ (Aspirating Dental syringe) | หลอดบรรจุยาชามีรายละเอียดส่วนประกอบของยาชา และจะระบุวันหมดอายุบนหลอด | ต้องไม่มีคุณสมบัติใดๆของยาชาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า อาจจะก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้รับบริการ เช่น ปริมาณฟองอากาศที่มากเกินไป ใน catridge จุกยางไม่ฝืดเกินไป และไม่มียาชาไหลออกนอกหลอดขณะเดินยาชา เป็นต้น | ใช้เป็นยาชาสำหรับใช้ฉีด เพื่อให้เกิดอาการชาเฉพาะที่ ใช้ในงานทันตกรรม | สารประกอบหลักที่มีฤทธิ์เป็นยาชาให้เลือกคือ Lidocaine หรือ mepivacaine | ความเข้มข้นของยาชา คือ 2% | มีส่วนผสมของตัวยาที่มีฤทธิ์บีบเส้นเลือดเป็น Adrenaline หรือ Epinephrine อัตราส่วน 1:100,000 ของปริมาณบรรจุสารละลายทั้งหมด หรือมีชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของสารบีบเส้นเลือด มีความเห็นว่าน่าตัดออก (อุทัย) | ต้องแสดงหลักฐานการได้รับการขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นที่ผลิตตาม เภสัชตำรับที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง |  |  | อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ | ครั้งที่ผลิต (Lot No.) และวันหมดอายุ (Exp. Date) ระบุข้างกล่องอย่างชัดเจน | สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทผู้จำหน่ายต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
16 | 16 | ยาชาทางทันตกรรม 4% | ขนาดบรรจุอย่างน้อย 1.7 มิลลิลิตร ต่อ 1 หลอด สามารถใช้ได้กับ dental syringe ทุกยี่ห้อ | ด้านท้ายของยาชามีจุกยางสามารถใช้ได้กับ dental syringe ชนิดเดินยาชากลับได้(Aspirating Dental syringe) | หลอดบรรจุยาชามีรายละเอียดส่วนประกอบของยาชา และจะระบุวันหมดอายุบนหลอด | ต้องไม่มีคุณสมบัติใดๆของยาชาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ เช่น ปริมาณฟองอากาศที่มากเกินไป ใน catridge จุกยางไม่ฝืดเกินไป และไม่มียาชาไหลออกนอกหลอดขณะเดินยาชา เป็นต้น | ใช้เป็นยาชาสำหรับใช้ฉีด เพื่อให้เกิดอาการชาเฉพาะที่ ใช้ในงานทันตกรรม | สารประกอบหลักที่มีฤทธิ์เป็นยาชาให้เลือกคือ Articaine | ความเข้มข้นของยาชา คือ 4% | มีส่วนผสมของตัวยาที่มีฤทธิ์บีบเส้นเลือดเป็น Adrenaline หรือ Epinephrine อัตราส่วน 1:100,000 ของปริมาณบรรจุสารละลายทั้งหมด หรือมีชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของสารบีบเส้นเลือด | ต้องแสดงหลักฐานการได้รับการขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นที่ผลิตตามเภสัชตำรับที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง |  |  | อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ | ครั้งที่ผลิต (Lot No.) และวันหมดอายุ (Exp. Date) ระบุข้างกล่องอย่างชัดเจน | สามารถแจ้งเปลี่ยนก่อนการหมดอายุ 1 ปี และบริษัทผู้จำหน่ายต้องจัดส่งคืนภายใน 1 เดือน
17 | 17 | ฟิล์มเอกซเรย์ทางทันตกรรมสำหรับเด็ก | คุณสมบัติ 1: เป็นฟิล์มที่มีความไวแสงสูง; คุณสมบัติ 2: เป็นฟิล์มเดียว; คุณสมบัติ 3: ซองฟิล์มกันน้ำ และแสงได้ดี ขอบฟิล์มไม่แข็งเกินหรือคมบาดเนื้อเยื่อในช่องปาก; คุณสมบัติ 4: เป็นฟิล์มให้ภาพที่มีคุณภาพ คมชัด; วันหมดอายุ 1: มีอายุการใช้งานนับจากวันที่ส่งวัสดุไม่น้อยกว่า 3 ปี
18 | 18 | ฟิล์มเอกซเรย์ทางทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ | คุณสมบัติ 1: เป็นฟิล์มที่มีความไวแสงสูง; คุณสมบัติ 2: เป็นฟิล์มเดียว; คุณสมบัติ 3: ซองฟิล์มกันน้ำ และแสงได้ดี ขอบฟิล์มไม่แข็งเกินหรือคมบาดเนื้อเยื่อในช่องปาก; คุณสมบัติ 4: เป็นฟิล์มให้ภาพที่มีคุณภาพ คมชัด; วันหมดอายุ 1: มีอายุการใช้งานนับจากวันที่ส่งวัสดุไม่น้อยกว่า 3 ปี
19 | 19 | น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว | คุณสมบัติ 1: เป็น surface disinfectant ชนิด intermediate level ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, HCV, TB, HIV, Hep B ได้ภายใน 3 นาที; คุณสมบัติ 2: ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ ไม่มีกลิ่นฉุน; คุณสมบัติ 3: ไม่ติดสีเครื่องมือ หรือพื้นผิวของอุปกรณ์; คุณสมบัติ 4: มีเอกสารแสดงรายละเอียด และมีวิธีการใช้งาน เป็นภาษาไทย; คุณสมบัติ 5: บรรจุภัณฑ์ใช้งานสะดวก ฝาปิดสนิท ไม่มีการระเหยของสารเคมี; คุณสมบัติ 6: ขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 17 cm.ต่อแผ่น; มาตรฐาน/ขนาดบรรจุ 1: มีเอกสารรับรองจากทาง อย. และมีมาตรฐานสากล; วันหมดอายุ 1: มีอายุการใช้งานนับจากวันที่ส่งมอบไม่น้อยกว่า 2 ปี
20 | 20 | แปรงทา bonding แบบ microbrush | คุณสมบัติ 1: แปรงขนาดเล็กแบบไม่ถอดด้าม ใช้สำหรับทา etching, bonding หรือ sealant; คุณสมบัติ 2: ขนไม่หลุดร่วงขณะทำงาน; คุณสมบัติ 3: สามารถพับงอบริเวณหัวแปรงเพื่อเข้าทำมุมต่างๆได้ง่าย; คุณสมบัติ 4: มีหลายขนาดให้เลือก ด้ามจับมีขนาดเหมาะสม
| 21 | fluoridge gel | คุณสมบัติ 1: มีส่วนประกอบเป็น ๒% NaF หรือ ๑.๒๓% APF; คุณสมบัติ 2: ความหนืดเหมาะสมต่อการใช้งาน; คุณสมบัติ 3: มีรสชาติ และกลิ่นที่ดี; คุณสมบัติ 4: ระยะเวลาที่ใช้ ไม่เกิน ๔ นาที; มาตรฐาน/ขนาดบรรจุ 1: มีเอกสารรับรองจากทาง อย. หรือมีมาตรฐานสากล; วันหมดอายุ 1: อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑๘ เดือน
| 22 | Alginate | มีกลิ่น รส ดีไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อที่สัมผัส | มีระยะเวลาก่อตัวของเจล เหมาะสม ไม่เร็วหรือช้าเกินไป และเป็นชนิดไม่มีฝุ่น (Dust free) | ผสมง่าย ยึดกับภาชนะบรรจุได้ดี | Alginate ชนิดเปลี่ยนสี ต้องมีการระบุเวลาในการผสม (working time) ระยะเวลาในการก่อตัวของเจล (setting time) และมีการเปลี่ยนสีตามระยะเวลาในการผสม และการก่อตัวของเจลที่ถูกต้อง | มีความเที่ยงตรง(accuracy)เก็บรายละเอียดได้ดี แบบจำลองที่ได้มีมิติใกล้เคียงจริงและได้พื้นผิวเรียบ | วัสดุหลังแข็งตัว มีกำลังความแข็งแรงดี ยืดหยุ่น ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่เปลี่ยนมิติ เมื่อมีแรงกด หรือเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องที่มีความชื่นสัมพัทธ์ปกติ | เมื่อสัมผัสกับวัสดุหล่อแบบ ไม่ทำให้พื้นผิววัสดุหล่อแบบเสียไป | อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกันความชื้นได้ | อยู่ในบรรจภัณฑืที่สามารถกันความชื้นได้ | มีถ้วยตวงและช้อนตักที่ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง |  | ระบุอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ
| 23 | Dental stone type III | คุณสมบัติ 1: เทแบบจำลองฟัน สามารถใช้ได้กับวัสดุพิมพ์ปากทุกชนิด; คุณสมบัติ 2: มีระยะเวลาก่อตัว (setting time)ภายใน8-16นาที; คุณสมบัติ 3: มีการขยายตัวขณะก่อตัว(setting expansion)ที่ 2 ชั่วโมงไม่เกิน 0.2 %; คุณสมบัติ 4: ผสมง่าย ไม่เป็นก้อน และไม่เป็นเม็ด; คุณสมบัติ 5: สามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ดี มีความแข็งผิวหลังsetและไม่เปราะ; คุณสมบัติ 6: มีค่าความทนแรงขณะชื้น( compressive strenght)หลังจากเริ่มผสม 1 ชม.อย่างน้อย 20 Mpa หรือ2,500 psiตามข้อกำหนดขององค์การมาตรฐานสากล(ISO)